中国出入境检验检疫协会团体标准

《粗铜中金的测定 阴离子交换-原子吸收光谱法》

编制说明

标准编制组

2023年6月

《粗铜中金的测定 阴离子交换-原子吸收光谱法》

团体标准编制说明

- 工作简况

1.1任务来源

按照《中国出入境检验检疫协会团体标准管理法》的规定，经中国出入境检验检疫协会标准化技术委员会审核，同时充分考虑市场及检测需求，中国出入境检验检疫协会(中检协标【2021】34号)文件批准《粗铜中金的测定 阴离子交换-原子吸收光谱法》团体标准的立项，立项号 P/CIQA-72-2021。

1.2 主要工作过程

本标准主要起草单位为中国检验认证集团湖北有限公司、湖北中检检测有限公司。参与单位有湖北省纤维检验局、武汉海关技术中心仙桃检测实验室、湖北科艾乐检测技术有限公司、福建中检矿产品检验检测有限公司、中检（深圳）环境服务有限公司、云南花卉技术培训推广中心分析检测中心。

本标准工作小组主要成员有：陈魏、曾蕾、王家珍、张及亮、潘全、慎蓉、郭鑫、李智、雷海军、朱启超、郑寅皓、胡小钟、胡德聪、林雁飞、宋敏、张雅嫆、万小蕙、郭少飞、杨志学、刘锦、李明、杨垚丹、李芳、李一帆、陈云龙。

本标准主要工作过程如下：

2021年1月15日，起草单位提交2021年中国出入境检验检疫协会团体标准立项提案申请书；

2021年4月21日，中国出入境检验检疫协会下达的团体标准《粗铜中金的测定 阴离子交换-原子吸收光谱法》立项通知，并成立标准项目工作小组；

2021年5月～8月，完成前期勘验和调研、查新等相关材料的核查；

2021年8月～12月，完成试验用样品的采购和相关实验准备工作；

2022年1月～2023年3月，开展实验研究与验证工作；

2023年4月～6月，同外部单位实验室协作验证和结果的统计；

2023年6月，完成编写标准草案初稿，以及编制说明；

2023年7～8月，向各参与单位及相关领域专家征求意见并对标准草案逐字逐句讨论修改。对2023年8月修改后的最终稿作为最后标准征求意见稿上报中国出入境检验检疫协会技术委员会秘书处。

1.3 标准编写原则与格式

本标准是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写的。

1.4 标准编写的目的与意义

铜作为与人类密不可分的有色金属，被广泛地应用于生产生活、机械制造、电子电器、建筑工业和国防科工等领域。粗铜（又称阳极铜）是生产铜及铜制品的中间产品，一般含铜量为98%～99%。粗铜的生产主要采用火法炼铜工艺，火法炼铜工艺占铜产量的80%以上，该工艺主要包含焙烧、熔炼、吹炼和精炼等工序，具体流程为：首先对铜精矿进行焙烧，以去除硫和砷、锑等易挥发的杂质；接着进入熔炼环节，使焙烧后的铜精矿中的部分铁氧化，并与脉石、熔剂等造渣除去，产出铜含量为50%～60%的冰铜，铜精矿中伴生的金、银等贵金属元素几乎全部进入到冰铜中；然后进入吹炼环节，即往熔融的冰铜中鼓入空气，使硫化亚铁氧化成氧化亚铁，并与加入的石英熔剂造渣除去，同时也使硫化亚铜中的硫氧化进入烟气，从而得到含铜为98%～99%的粗铜，此时贵金属也转移到粗铜中，因此粗铜中含有一定量的金元素，由于粗铜中含有金、银等贵金属元素，其含量直接参与最终计价。

世界上有粗铜冶炼厂约100座，生产能力约1000万吨，世界粗铜的进出口贸易量约200万吨。中国是世界上主要的粗铜进口国，约占全球贸易的50%，每年从智利、秘鲁、澳大利亚和赞比亚等国进口大量的粗铜。进口的粗铜经过国内冶炼厂的加工处理后，可以进一步被用于生产高品质的铜材和铜产品，满足国内各个行业的需求。进口粗铜的增加也间接地推动了我国铜材、线材的供应量增加，有利于保障国内铜加工行业的持续发展，同时也在一定程度上降低了国内铜储备的风险。此外，粗铜进口在成本和效率上要优于从生产国直接进口铜精矿。

随着我国经济的持续发展，对铜的需求不断增加，粗铜的进口量也与日俱增，2022年粗铜进口量为76万吨，一方面金作为粗铜中的主要计价元素，其含量的高低直接影响着产品在国际贸易中的定价；另一方面粗铜经过精炼电解后，金等贵金属元素富集在阳极泥中，从阳极泥中提取这些金属，就可以直接取得巨大经济效益。因此将粗铜中的金准确、快速测定出来，对于把控产品质量、维护商品价值和突破技术性贸易壁垒等方面有着积极促进作用，同时也是一项非常重要且有意义的工作。

1.5 国内相关分析方法和文献资料研究

目前测定粗铜中金的方法有很多，有火试金法、原子吸收光谱法、分光光度法、电感耦合等离子体发射光谱法、X荧光光谱法等。

火试金法在测定金含量方面具有悠久的历史，并一向以结果准确、可靠而受到认可，目前仍然是我国乃至国际上公认的测金方法。但是，该方法需要用到专业的超微量天平（感量为0.0001 mg）和试金炉，加之该方法操作繁琐、耗时且易产生有毒元素的挥发物，因此对测试者的技术能力和实验室的硬件都有着较高要求。另外该方法不够灵敏，检出限仅为2 g/t，不能够有效测定低金含量的粗铜样品，所以该方法目前在实验室普遍应用较少。为研究出一种更为便捷、准确且能够满足微量金的测定需求，近年来，国内外相继开发了许多方法，在金的前处理方面，即金的分离和富集方面主要有火试金分离、活性炭吸附、泡沫塑料和离子交换吸附等方法，而在检测方面则采用分光光度法、原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、X荧光光谱法等。Iwao Tsukahara在1977年首次采用了4,4 ' -双（二甲氨基）-硫苯甲酮萃取分光光度法测定银、铅、泡铜、铜精矿和阳极泥中的金，由于分光光度法的检出限过高，不能有效检测出低含量的金，因此目前已经很少使用。LONG-Haizhen和杨红玉研究了电感耦合等离子体发射光谱法测定粗铜中的金，但是电感耦合等离子体发射光谱仪易受其他元素干扰而影响检测结果，故目前该方法也未得到普遍使用。另外孙珂研究了X荧光光谱法对粗铜中的金含量直接进行测试，但是在测试前需要用车床和抛光机对粗铜样品进行打磨，因为样品表面的打磨的光滑程度会直接影响X荧光强度的大小，此外标准曲线也需要不同金含量的粗铜标准样品的实物来建立，基于这两点原因，目前使用率也不高。在这些方法之中，原子吸收光谱法，尤其是火焰原子吸收光谱法仍然是测定矿物及地质样品中金属元素的常见方法。原子吸收光谱法因具有灵敏度高、分析精度高、分析速度快、应用范围广等优点被广泛运用到金的测定中，目前报道较多的有活性炭吸附-原子吸收法、泡塑吸附-原子吸收法和离子交换树脂吸附-原子吸收法。但是活性炭吸附和泡塑吸附虽然可满足低金含量样品的测定，但是在前处理方面，即金的分离富集方面还存在着诸如吸附效率低、吸附时间长、特异性差或易受其他元素干扰等弊端。因相较而言，这其中以离子交换树脂吸附法为最优。

离子交换树脂吸附由于分离效率高、设备投入少、操作简单，树脂可再生和反复使用，无环境污染，是一种“绿色”的分离和提取技术，已被广泛地运用到金等贵金属的分离和富集中。离子交换吸附法是一种可逆的化学反应，其过程涉及液相中的自由离子和固相官能团上离子之间的交换作用。当液相中的某些离子与固相官能团上离子有较高的亲和力时，它们就会被固相吸附。与此同时，离子交换固相必须释放出等价的离子到回溶液中，才能保障和维持水溶液中的电荷平衡。离子交换树脂吸附-原子吸收光谱法测金通常采用强碱性阴离子交换树脂（201×7 型强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂、60目-80目）进行分离和提取，其作用机理是阴离子交换树脂在苯乙烯-二乙烯苯共聚交联结构的高分子基体上带有季胺基〔-N（CH3）3〕的活性基团，在水中能生成OH-离子，可以与各种阴离子发生交换作用，其交换容量可达3.0 mmol/g。离子交换树脂的结构模型如图1-2所示。金被王水溶解后，在溶液中以金络阴离子（AuCl4-）形式存在，能够被树脂吸附发生离子交换，并与待测溶液中的其他金属阳离子分离，从而达到分离富集的目的。

离子交换树脂吸附-原子吸收法已在水质、地质、矿产及化工品领域得到了广泛的应用，王明双采用717型阴离子交换树脂吸附了高盐废水中的金，并使吸附效率达到了95%以上。姜玉春、咎敏娇等分别采用了阴离子交换树脂测定了金精矿、尾矿中的金，且方法的准确度较高。姜玉春的回收率达到了95%~108%，最大精密度为7.2%，咎敏娇的回收率进一步提高到96%~107%，并且将检出限做到0.43 μg/mL，这表明该方法能够满足低金含量的测定。周陶鸿则进一步将阴离子交换树脂制成了固相萃取小柱，并应用到粗铜中金的测定，其精密度RSD小于3.5%，回收率在95%以上。因此离子交换树脂吸附-原子吸收光谱法适合于粗铜样品的检测。

1.6 技术路线图

综上所述，在总结前人工作方法的基础上，结合工作实践经验，本标准初步确定了以下技术研究路线，如下图所示，即主要的流程是称样→高温焙烧→王水溶解→离子交换→灰化定容→火焰原子吸收光谱仪测定→方法验证→方法建立。由于仪器条件是保障实验结果准确与否的先决条件，因此在实际工作中首先需要从仪器测定方面入手，即先研究火焰原子吸收光谱仪的最适参数条件并建立校准曲线，以保障后续的研究实验能够顺利出具检测数据；接下来再研究本方法的核心环节，即离子交换环节，需要摸清离子交换的最适条件和影响因素，以保障金的吸附效率能够满足粗铜中金的测定要求，最后再研究前处理的各个环节，包括称样、王水溶解对检测结果的影响。最后进行方法学验证，开展检出限、精密度、回收率和方法比对的研究。

图1 技术路线图

- 主要内容

2.1 范围

本文件规定了火焰原子吸收光谱法测定粗铜中金含量的方法。

本文件适用于粗铜中金的测定。测定范围：0.2 g/t~40 g/t。

2.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

2.3 原理

试样经高温焙烧除去杂质后，用王水分解，使金转变成络阴离子（AuCl4-），经过阴离子交换柱使金富集于树脂上。树脂经灰化，稀盐酸溶解后导入火焰原子吸收分光光度计中进行测定。

2.4 试剂

本文件所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水。

2.4.1  金属金（Au≥99.99%）。

2.4.2  氯化钠。

2.4.3  盐酸。

2.4.4  硝酸。

2.4.5  乙醇（95%）。

2.4.6  稀盐酸（1+9）。

2.4.7  王水：将3份盐酸（4.3）和1份硝酸（4.4）混合，用时配制。

2.4.8  氯化钠溶液（100 g/L）：称取10 g氯化钠（4.2），加水溶解并定容到100 mL。

2.4.9  金标准溶液（100 0 μg/mL）：称取0.100 0 g金属金（4.1）于50 mL烧杯中，加入5 mL王水（4.7），盖上表面皿加热溶解完全。冲洗并移去表面皿，加0.1 g氯化钠（4.2），蒸至近干。冷却，用稀盐酸（4.6）转移并定容至100 mL棕色容量瓶中。

注1：也可购买市售有证标准物质。

2.4.10  金标准储备溶液（100 μg/mL）：移取10 mL金标准溶液（4.9）于100 mL容量瓶中，用稀盐酸（4.6）稀释至刻度，混匀。

2.4.11  阴离子交换树脂：201×7（717）型强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂（0.3 mm-1.2 mm），用前先用乙醇（4.5）洗涤３次，再用水洗涤三次。

2.5 仪器

2.5.1  火焰原子吸收光谱仪，附金空心阴极灯，采用氘灯矫正背景。仪器工作条件见下表。

表1 仪器工作条件表

| 灯电流（mA） | 10 |
| --- | --- |
| 测定波长（nm） | 242.8 |
| 狭缝宽度（nm） | 0.7 |
| 燃烧头高度（mm） | 7 |
| 乙炔流量（L/min） | 1.5 |

2.5.2  高温炉，温度可控制在500℃～100 0℃的范围。

2.5.3  分析天平，精度0.000 1 g。

2.5.4  电热板。

2.5.5  电炉。

2.5.6  瓷坩埚，容积为50 mL。

2.5.7  阴离子交换装置，详细信息见附录A。

2.6 分析步骤

2.6.1  试料

按照筛分后的质量比，合称试样5 g，精确到0.000 1g。若试样中金含量＜10 g/t，可提高称样量至10 g，精确到0.000 1g。

2.6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

2.6.3  试料制备

2.6.3.1  试料处理

将试料（2.6.1）置于垫有滤纸的瓷坩埚（2.5.6）中，在电炉上加热至无烟冒出，再放入650℃高温中焙烧2 h，取出冷却至室温。将试料移入至500 mL三角烧杯中，并用50 mL射水清洗瓷舟，洗液并入烧杯。再加入80 mL王水（2.4.7），盖上表面皿，先在电热板上低温加热微沸约1.5 h，然后高温蒸至约10 mL。取下冷却至无棕色烟冒出，加入约50 mL稀盐酸（2.4.6）微热使盐类溶解，然后转移至100 mL容量瓶中，并用稀盐酸（2.4.6）定容至标线。

6.3.2  交换富集

在阴离子交换装置（2.5.8）的漏斗内加入约50 mL水，并缓慢加入约1.5 g阴离子交换树脂（2.4.11），开启装置下端阀门，使树脂随水流自由沉降填充。待沉降完毕后，在树脂顶端塞入少量脱脂棉。然后缓慢沿漏斗加入约50 mL稀盐酸（2.4.6），供后续离子交换使用。

将2.6.3.1中试料溶液用中速定量滤纸过滤，弃去开始的20 mL，继续过滤，准确移取50.00 mL滤液，缓慢加入到阴离子交换装置（2.5.8）的漏斗中，开启装置下端阀门，控制流速在2 mL/min左右。待溶液滴尽后，再用稀盐酸（2.4.6）洗涤漏斗3次，每次约10 mL。

2.6.3.3  灰化定容

取下交换柱（2.6.3.2），将装置下端阀门完全开启，并用少量稀盐酸（2.4.7）反向将树脂及脱脂棉冲入滤纸中，滤干包好，放入瓷坩埚（2.5.6）中，先在电炉上低温炭化，然后置于650℃高温炉中灰化完全。取出冷却至室温，先加入4滴氯化钠溶液（2.4.8）润湿，再加入5 mL王水（2.4.7），在电热板上低温蒸至约0.5 mL，勿蒸干。最后用稀盐酸（2.4.6）转移至10 mL容量瓶中，并定容至标线，供后续火焰原子吸收光谱仪测定。

2.6.4 测定

2.6.4.1 标准工作曲线的绘制

分别移取0 mL、0.20 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL和10.00 mL金标准储备溶液（2.4.10）于7个100 mL容量瓶中，以稀盐酸（2.4.6）定容。使用空气-乙炔火焰，按照表1所列仪器工作条件进行测定。以0 μg/mL标准溶液调零，从低到高对每个标准溶液依次进行测定。以金浓度（μg/mL）为横坐标，吸光度为纵坐标绘制标准工作曲线。

2.6.4.2 样品测定

在与测量标准溶液相同条件下，以随同试样的空白溶液调零，测定待测液（2.6.3.3）的吸光度，自标准工作曲线上查出对应金的浓度。

2.7 结果计算

样品中金含量以ω计，数值以克每吨（g/t）表示，按式（1）计算：

式中：

V—测试液的体积，mL；

c—测试液中金的浓度，μg/mL；

m—试样的质量，g。

结果取两次平行测定结果的算术平均值，在重复性条件下获得两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

2.8 结果表示

当测定结果小于1 g/t时，结果保留小数点后两位；当测定结果大于或等于1 g/t时，结果保留三位有效数字。

2.9 附录

图2 阴离子交换装置图

- 实验结果与方法验证

3.1 标准曲线的绘制

以空白试样调仪器零点，按浓度由低到高顺序依次测定金标准工作溶液的吸光度，以金浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，建立工作曲线。通过计算得出曲线方程为Y=0.0415X+0.0006，相关系数R2=0.9998，详细数据见表2。通过以上数据可以得出，金在0.00 μg/mL~10.0 μg/mL的范围内，仪器对金有良好的响应，且线性良好。

表2 校准曲线信息表

| 浓度（μg/mL） | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度（Abs） | -0.0004 | 0.007 | 0.0204 | 0.0423 | 0.0855 | 0.2121 | 0.4128 |

3.2 仪器条件的确定

本文主要考察灯电流、乙炔流量、狭缝宽度和燃烧头高度4个因素（分别记作A、B、C、D），以及3个水平（分别记作1、2、3）对检测结果的影响，每个因素和水平的设置条件详见表2。

取校准曲线中间浓度5.00 μg/mL的金标准溶液作为样品进行测试，在开始正交实验前，首先进行单因素变量实验，而正交实验则主要考察上述4个因素共同作用下对结果的影响效果，不考虑各因素之间的相互作用，拟选用L9（34）正交表。将A、B、C、D这4个因素分别放置在对应的列内，设置9组实验，每组实验平行测定3次吸光度，记录每次实验数据，取其算术平均值作为最终结果。通过正交实验研究灯电流、乙炔流量、狭缝宽度和燃烧头高度对检测结果的影响，并研究这四个因素哪些对检测结果的影响最为显著，最终求出最适仪器参数条件。

表3  L9（34）正交实验条件及结果表

| 试验号 |  | A-灯电流（mA） | B-乙炔流量 （L/min） | C-狭缝宽度（nm） | D-燃烧头高度（mm） | 吸光度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1（10） |  | 1（1.5） | 1（0.4） | 1（4） | 0.1924 |
| 2 | 1（10） |  | 2（1.8） | 2（0.7） | 2（7） | 0.2218 |
| 3 | 1（10） |  | 3（2.1） | 3（1.0） | 3（10） | 0.2113 |
| 4 | 2（14） |  | 1（1.5） | 2（0.7） | 3（10） | 0.2138 |
| 5 | 2（14） |  | 2（1.8） | 3（1.0） | 1（4） | 0.2022 |
| 6 | 2（14） |  | 3（2.1） | 1（0.4） | 2（7） | 0.1975 |
| 7 | 3（18） |  | 1（1.5） | 3（1.0） | 2（7） | 0.2178 |
| 8 | 3（18） |  | 2（1.8） | 1（0.4） | 3（10） | 0.1994 |
| 9 | 3（18） |  | 3（2.1） | 2（0.7） | 1（4） | 0.2035 |
| K1 | 0.6255 |  | 0.624 | 0.5893 | 0.5981 | - |
| K2 | 0.6135 |  | 0.6234 | 0.6391 | 0.6371 | - |
| K3 | 0.6207 |  | 0.6123 | 0.6313 | 0.6245 | - |
| k1 | 0.2085 |  | 0.2080 | 0.1964 | 0.1994 | - |
| k2 | 0.2045 |  | 0.2078 | 0.2130 | 0.2124 | - |
| k3 | 0.2069 |  | 0.2041 | 0.2104 | 0.2082 | - |
| R | 0.0040 |  | 0.0039 | 0.0166 | 0.0130 | - |
| 优水平 | A1 |  | B1 | C2 | D2 | - |

由表3的计算数据可得出A-灯电流、B-乙炔流量、C-狭缝宽度和D-燃烧头高度的极差分别为0.0040、0.0039、0.0166和0.0130。极差值越大，表明这个因素对吸光度的影响也越大，可以认为是主要因素，换句话说，该因素的水平变化对吸光度的影响也是最显著的。反之，极差值较小的则是次要因素。通过比较可得出，四个因素的极差大小满足C＞D＞A＞B，说明狭缝宽度对吸光度影响最大，其次则是燃烧头高度。另外通过对实验指标加和ki的比较，找出每列的最大值，可得最优水平为A1B1C2D2，说明在灯电流为10 mA、乙炔流量为1.5 L/min、狭缝宽度为0.7 nm、燃烧头高度为7 mm时是最优仪器条件。

3.3 温度对离子交换树脂金吸附效率的影响

研究温度对金吸附效率的影响，设置5个温度梯度，金标准溶液的温度分别设置为10℃、20℃、30℃、40℃和50℃。取配制好的30瓶浓度为5.00 μg/mL的金离子标准溶液，并盛于50 mL容量瓶中。分为5组，每组6瓶，即每种温度条件下进行6次独立测试，利用冷却水循环和恒温水浴锅来控制及维持金标准溶液的温度，完成金的吸附交换实验，收集过柱后的溶液，最后使用火焰原子吸收光谱仪测定过柱后的浓度，并计算平均值和吸附效率AE（过柱前金标准溶液浓度减去过柱后金标准溶液浓度占过柱前金标准溶液浓度的百分比）。同时绘制温度与金的吸附效率变化曲线图，详见图3。

图3 不同温度对金吸附效率的变化曲线

通过分析上图可知，5个温度下的吸附效率基本一致，处于98.1%~98.6%的范围内，说明温度对金吸附效率的影响不大，考虑到操作简便，本实验在室温条件下即可完成，不必精确控制温度。

3.4 流速对离子交换树脂金吸附效率的影响

流速是影响金吸附效率的一个很重要因素，在样品的消解溶液过柱后，通过聚四氟乙烯活塞的阀门来控制流速的大小，设置过柱后的流速分别为2 mL/min、4 mL/min、6 mL/min、8 mL/min和10 mL/min。取配制好的30瓶浓度为5.00 μg/mL的金离子标准溶液，并盛于50 mL容量瓶中。分为5组，每组6瓶，即每种流速下进行6次独立测试，完成金的吸附交换实验，收集过柱后的溶液，最后使用火焰原子吸收光谱仪测定过柱后的浓度。并计算平均值和吸附效率AE。同时绘制流速与金的吸附效率变化曲线图，详见图4。

图4 不同流速对金吸附效率的变化曲线

从图中的趋势可以看出，随着流速的增大吸附效果降低，当流速为10 mL/min时，吸附效率仅为48.2%。而在低流速状态下，吸附效率较高，原因是流速过快，导致溶液中的络合金离子还来不及和交换基团发生反应，就受重力作用的影响流失了，造成吸附效率的降低，因此在实验过程中，尽量选择低流速，2 mL/min的流速比较合适，吸附效率可达98.4%

另外值得一提的是，这里的流速并不是恒定的，受重力作用的影响，流速会越来越小，除非能够保障有恒定的流体从漏斗上方流入以提供一个恒定的压力。所以在这里研究的流速实际上是过柱后初始流速，如果在过柱时，用流量调节阀门控制初始流速设置在2 mL/min，后面随着时间的推移，流速只会逐渐减小，因此不会对结果造成影响。

3.5 称样量对检测结果的影响研究

将粗铜样品的称样量分别设为5 g、10 g、15 g和20 g，均精确至0.0001 g。其余按照样品的消解要求执行，观察消解之后的样品溶解程度，具体结果见图5。5 g、10 g、15 g和20 g的称样量下的消解状态分别对应图中的（a）、（b）、（c）、（d），从图中可以直观的看出，当称样量为5 g时，粗铜样品完全溶解，溶液澄清透明；当称样量为10 g时，有少许不溶物出现，溶液基本澄清透明；当称样量为15 g时，有明显不溶物出现，溶液部分澄清呈半透明；当称样量为20 g时，出现了大量不溶物，溶液不澄清不透明。因此，为保障样品充分溶解，5 g的称样量的溶解效果最好，虽然称样量选择低于5 g的条件时，同样会得到较好的溶解效果，但是会导致检出限的提高，不利于微量金含量样品的检测，因此选择5 g的称样量是适宜的。

图5 不同称样量下的消解状态图

3.6 王水加入量对检测结果的影响

王水对样品的消解至关重要，王水是由浓硝酸和浓盐酸按照1：3的体积比配制，其反应方程式为：

HNO3+3HCl=2H2O+Cl2+NOCl

生成的氯化亚硝酰立即分解为氯和一氧化氮：

2NOCl=2NO+Cl2

王水的氧化能力极强是因为产生的新生态的氯气具有极强的氧化能力，让金失去电子被氧化，其反应为：

Au+Cl2+NOCl=AuCl3+NO↑

高浓度的氯离子与金离子能够生成稳定的氯金酸，其方程式为：

AuCl3+HCl=H[AuCl4]

在这个反应中，由于金的络合作用，从而加速了样品的分解，因此金能够很好的溶解在王水中。以2号粗铜样品（金含量为2.38 g/t）为研究对象，设置不同的王水加入量对检测结果的影响，共设置7组实验室，每组王水的加入量分别为40 mL、60 mL、80 mL、100 mL、120 mL、140 mL和160 mL，每组实验独立进行6次测试，以算术平均值为最终结果。据所测得的实验数据，绘制金含量随王水加入量的变化曲线，详见图6。

图6金含量随王水加入体积变化曲线

由上图不难看，当王水的加入量为40 mL和60 mL时，测得的结果都偏低，而在80 mL~160 mL的范围内，王水的加入量对结果几乎不造成影响。分析其原因是过量的王水，随着电热板的加热，逐步挥发减少，最终蒸至约10 mL，至无棕色烟冒出，加入约50 mL稀盐酸（1+9）微热使盐类溶解，用稀盐酸（1+9）转移至100 mL容量瓶中，并定容至标线，其终点的状态是一致的，因此不会对检测结果造成影响，但是如果王水的加入量过少，就会影响到粗铜中的金溶于王水形成络阴金离子（AuCl4-），只有在王水过量的情况下，才能够反应完全，因此在实验重要至少保障80 mL王水的加入量。

3.7 检出限的测定

GB/T 27417-2017 《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中5.4.2.2要求，采用空白标准偏差法来评估检出限（LOD），即通过分析大量的样品空白或加入最低可接受浓度的样品空白来确定LOD，独立测试的次数应不少于10次（n≥10），则：LOD=样品空白平均值+3S，其中：S为样品空白值的标准偏差。对10个空白样品独立进行10次测试，表4提供了详细的测试数据，检出限为0.051 μg/mL。在本方法中，样品的称样量为5 g，定容体积为10 mL，根据公式计算，可求出本方法检出限为0.2 g/t。

表4 检出限测定数据表

| 项目 | 测试数据（μg/mL） |
| --- | --- |
| 样品空白测定结果 | 0.0118 0.0164 0.0095 -0.0044 0.0026 0.0049 0.0302 0.0256 0.0302 0.0210 |
| 样品空白平均值 | 0.015 |
| 标准偏差s | 0.012 |
| 检出限LOD | 0.051 |

3.8 精密度和回收率的测定

选取3个已知金含量的粗铜样品（记为1号样品、2号样品和3号样品），其金含量分别为1.25 g/t、2.38 g/t及8.73 g/t。本研究设置了低、中、高3组加标水平，在上述样品中进行加标实验，加标量依次为1.50 g/t、5.00 g/t和10.0 g/t。按照4.2.2步骤对3组加标样品进行测试，每组独立测试6次，然后分别计算每组的回收率和精密度（RSD）数据。其中回收率R的测定公式为：

回收率R=（C1-C2）/C3

其中：

C1为加标之后测定的浓度；

C2为加标之前测定的浓度；

C3加入目标物的理论浓度。

精密度（RSD）则按照6次独立测试数据的相对标准偏差进行计算。

精密度和回收率的测试结果见表5 。三组加标样品的加标回收率在97.4％~109.3％的范围内，测定的精密度，即相对标准偏差在0.58％~2.84％的范围内，满足GB/T 27417-2017 《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中附录A及附录B对回收率和精密度的要求。

表5 回收率和精密度测定数据表

| 项目 | 1号样品 | 2号样品 | 3号样品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品金含量C2（g/t） | 1.25 | 2.38 | 8.73 |
| 加标量C3（g/t） | 1.50 | 5.00 | 10.0 |
| 加标后金含量测定结果（g/t） | 2.88 | 7.21 | 18.63 |
|  | 2.84 | 7.02 | 18.52 |
|  | 3.02 | 7.33 | 18.69 |
|  | 2.87 | 7.24 | 18.44 |
|  | 2.93 | 7.28 | 18.72 |
|  | 2.78 | 7.49 | 18.65 |
| 加标后金含量测定结果平均值C1（g/t） | 2.89 | 7.25 | 18.60 |
| 回收率R（%） | 109.3 | 97.4 | 98.7 |
| 精密度RSD（%） | 2.84 | 1.79 | 0.58 |

3.9 实验室间的协同验证

为了验证本标准方法的适用性，选取了不同地区，具备相应设备和能力的实验室开展了协同验证。共选取了6家实验室，分别为武汉海关技术中心仙桃检测实验室（序号1）、中检（深圳）环境服务有限公司（序号2）、福建中检矿产品检验检测有限公司（序号3）、湖北省纤维检验局（序号4）、湖北科艾乐检测技术有限公司（序号5）、云南花卉技术培训推广中心分析检测中心（序号6）。各实验室详细方法验证数据见实验室间协同验证报告。表6提供了每家实验室的汇总数据。

从表6数据可得，6家实验室所测得数据有较好的一致性，检出限范围在0.046 g/t~0.052 g/t，精密度范围在0.19%~2.41%，回收率范围在91.3%~99.5%，以上数据均满足GB/T 27417-2017 《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中附录A及附录B对回收率和精密度的要求。证明本标准所述方法具有较好的一致性和适用性，能够满足粗铜中金的检测。

表6 实验室间的协同验证数据汇总表

| 序号 | 检出限 g/t | 精密度%，n=6 |  |  | 回收率%，n=6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低水平 | 中水平 | 高水平 | 低水平 | 中水平 | 高水平 |
| 1 | 0.046 | 1.25 | 0.68 | 0.65 | 93.0 | 97.7 | 98.8 |
| 2 | 0.047 | 1.55 | 0.92 | 0.76 | 94.0 | 98.0 | 99.0 |
| 3 | 0.049 | 0.19 | 0.57 | 0.41 | 94.7 | 97.6 | 99.2 |
| 4 | 0.046 | 1.46 | 0.35 | 0.42 | 94.6 | 98.2 | 99.5 |
| 5 | 0.052 | 2.41 | 0.48 | 0.31 | 91.3 | 96.8 | 98.8 |
| 6 | 0.051 | 1.38 | 0.29 | 0.23 | 91.8 | 95.8 | 98.9 |

- 标准实施建议

希望本标准审批通过后，尽快作为团体标准发布、实施，并进行相应的宣贯培训工作， 推动标准的快速推广。

- 标准知识产权说明

无。

- 重大意见分歧处理

无。

- 其他应予说明的事项

无。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所涉及的引用标准均为本行业现行有效的国家标准及行业标准。与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。

- 参考文献

[1]朱鹏春等.铜冶炼转炉工艺集成技术研究与应用[J].世界有色金属,2021,(22):10-13.

[2]黄燕海等.影响粗铜质量的几大因素的研究[J].湖南有色金属,2017,(3):37-41.

[3]苏鸿英.全球粗铜和阳极铜市场[J].资源再生,2015,(5):56-68.

[4]姜莉莉,朱明伟,韩晓.粗铜样品代表性对贸易结算的影响[J].质量与认证,2022,(1):80-81.

[5]中华人民共和国工业和信息化部.粗铜化学分析方法 第2部分：金和银含量的测定 干湿火试金法和直接火试金法：YS/T 521.2—2019[S].北京：中华人民共和国工业和信息化部,2019.

[6]孙轲等.X射线荧光光谱法测定粗铜中主量和次量组分[J].分析测试,2021,6(42):98-101.

[7]孙轲,葛笑寒.X射线荧光光谱法用于粗铜中铜和13种杂质元素的测定[J].冶金分析,2020,40(4):60-64.

[8]皮业华.铅、银对活性炭分离富集-原子吸收法测金的干扰及消除[J].湖北地矿,2001,15(2):27-29.

[9]朱姝等.提高泡塑吸附金能力方法探讨[J].世界核地质科学,2014,31(4):614-617.

[10]张青草.矿物成分对聚氨酯泡沫塑料富集金的影响[J].甘肃冶金,2003,(12):17-19.

[11]姜玉春等.717型阴离子交换树脂分离富集-萃取光度法测定金精矿和尾矿中金[J].冶金分析,2013,33(8):59-63.

[12]咎敏娇.离子交换树脂分离富集-分光光度法测定铜尾矿中金含量[J].山西化工，2021,(2):49-51.

[13]雒虹等.阴离子交换树脂-活性炭动态吸附-电感耦合等离子体发射光谱法测定矿石中的铂、钯、金[J].当代化工,2018,(9):1993-1996.

[14]周陶鸿,黄健,田琼,等.阴离子交换固相萃取在测定铜矿和粗铜中金的应用[J].冶金分析,2010,30(08):66-69.

[15]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会.合格评定 化学分析方法确认和验证指南:GB/T 27417—2017[S].北京:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会,2017.