中国出入境检验检疫协会团体标准

工作场所空气中油雾的测定

红外分光光度法

（征求意见稿）

编制说明

标准编制组

2023-06

《工作场所空气中油雾的测定 红外分光光度法》团体标准编制说明

- 工作简况

- 任务来源：

根据中国出入境检验检疫会“中检协【2021】34号”文件“关于批准《工作场所空气中油雾的测定 红外分光光度法》团体标准立项的通知”正式将《工作场所空气中油雾的测定 红外分光光度法》列为国家团体标准制定项目，项目立项号：P/CIQA-70-2021，归口单位：中国出入境检验检疫协会。

本标准在编制过程中按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求和规定而编写，力求符合规范化与标准化的要求。

- 主要工作过程

本标准主要起草单位为中国检验认证集团湖北有限公司、湖北中检检测有限公司。参与单位有湖北华信中正检测技术有限公司、武汉海关技术中心襄阳检测实验室、武汉仲联诚鉴检测技术有限公司、湖北科艾乐检测科技有限公司、湖北省纤维检验局、中检（深圳）环境技术服务有限公司。

本标准工作小组主要成员有：郭鑫、曾蕾、张及亮、陈魏、李智、佘菲、王家珍、胡小钟、胡德聪、林雁飞、宋敏、任丹丹、叶诚、潘全、廖其铭、刘锦、黄晶晶、万小蕙、郭静、张康夫。

本标准主要工作过程如下：

2021年1月15日，起草单位提交2021年中国出入境检验检疫协会团体标准立项提案申请书；

2021年4月21日，中国出入境检验检疫协会下达的团体标准《工作场所空气中油雾的测定 红外分光光度法》立项通知，并成立标准项目工作小组；

2021年5月～8月，完成前期勘验和调研、查新等相关材料的核查。

2021年8月～12月，完成试验用样品的采购和相关实验准备工作。

2022年1月～2023年3月，开展实验研究与验证工作。

2023年5-6月，同外部单位实验室协作验证和结果的统计。

2023年6月，完成编写标准草案初稿，以及编制说明。

2023年7～8月，向各参与单位及相关领域专家征求意见并对标准草案逐字逐句讨论修改。对2022年8月修改后的最终稿作为最后标准征求意见稿上报中国出入境检验检疫协会技术委员会秘书处。

- 制定本标准背景

油雾是指在进行机械加工过程中，为了有效的润滑、冷却和清洗等目的广泛使用的矿物油经机加工设备运转过程中泵循环、喷射与高速旋转的刀具或工件激烈的碰撞和高温蒸发后在空气中冷凝形成的含油液滴。工作场所中的油雾成分复杂，主要为碳氢化合物，可能含有少量的卤素 、硫 、氮 和含氧化合物 ，由于烃类的氧化、微生物的繁殖代谢及其他化学反应，油雾演变成有毒有害物质，可导致发病率明显增高的职业病包括良性呼吸系统疾病（哮喘、肺炎等）、过敏性皮肤病和恶性肿瘤等。所以，研究工作场所中油雾的检测方法非常有必要。

汽车及机械加工制造业是湖北支柱产业，武汉作为中国中部的中心，又有“中国车都”之称，汽车整车、零部件及其他机械加工企业数量较多。为了提高工作场所的环境质量，更好地保护广大职工的身体健康，特制定本标准。

目前国内外关于油雾的测量方法主要有2种：一种是红外分光光度法（NIOSH 5026） ； 另一种是重量法（《金属切削机床 油雾浓度的测定》（GB/T 23574-2009） 。 它们均主要应用于职业卫生方面，用于测量工作场所中油雾的浓度。由于国家标准重量法的操作较为复杂、仪器要求较高，所以红外法则显得更为简便。但是国外标准采用四氯化碳作为萃取剂，明显违背了蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书的要求。因此,我们通过多次对比实验，采用聚四氟乙烯滤膜采集工作场所空气中油雾，用四氯乙烯萃取，采用红外分光光度法测定，研究表明，该方法具有准确 、简便 、快速、环保的特点。

标准的结构

本标准的结构如下：分为前言、引言，第1章为范围，第2章为规范性引用文件，第3章为术语和定义，第4章为原理，第5章为试剂和材料，第6章为仪器，第7章为测定步骤，第8章为分析步骤，第9章为注意事项。

- 主要技术工作介绍

- 适用范围

本标准规定了工作场所空气中油雾的测定 红外分光光度法的实验方法。

本标准适用于工作场所空气中油雾含量的测定。

- 实验原理

空气中的油雾由聚四氟乙烯滤膜采集，滤膜剪碎后用四氯乙烯超声萃取，萃取液经红外测油仪测定，由波数分别为2930cm-1（CH 2 基团中 C-H 键的伸缩振动）、2960 cm-1（CH 3 基团中 C-H 键的伸缩振动）和3030 cm-1（芳香环基团中 C-H 键的伸缩振动）谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030计算得到工作场所中油雾的浓度。

- 实验样品

在工作场所中，现场布点可依据GBZ 159-2004布置，采样高度与作业人员呼吸带一致，用装有双层滤膜的采样器采集200 L空气，之后用洁净镊子小心夹住滤膜边缘向里对折两次放入采样盒或采样袋内，此为待分析样品。运输过程中避光，若不能及时分析，将样品置于冰箱保存7天。同时做全程序空白对照。

- 分析步骤

样品制备：将采样后的滤膜剪碎后置于比色管中，加入12 mL四氯乙烯盖上塞子在超声波清洗器中超声5 min，萃取液转移至25 mL比色管，再加入5 mL四氯乙烯超声2 min，将萃取液转移至上述25 mL比色管,重复一次。用少许四氯乙烯清洗比色管塞和管口。清洗液一并转移至上述25 mL比色管，加入四氯乙烯至刻度标线，静置密封待测，空白试样选取两张同一批次处理过的滤膜按上述步骤进行样品制备。

校正系数检验：每批样品均应进行校正系数的检验，根据所需浓度，取适量油雾标准油使用液，用四氯乙烯配置适当浓度的标准溶液，按照试样测定步骤进行测定，按照公式（1）计算测定浓度。如果测定值与标准值的相对误差在±10%以内，则校正系数可采用。否则需查找原因，重新测定校正系数并校准仪器，或者重新配制检验校正系数用的标准溶液。

试样测定：将制备好的试样置入 4 cm 石英比色皿中，盖上比色皿盖，以四氯乙烯溶液为参比，于 2930 cm -1 、2960 cm -1 和 3030 cm -1 处测定其吸光度 A 2930 、A 2960 和 A 3030 。

- 结果计算

样品中油雾浓度计算公式（2）计算：

··········· ···········   (2)

工作场所空气中油雾浓度按公式（3）计算：

························· ···························································  (3)

式中：

c —工作场所中油雾的浓度，mg/m3；

ρ —样品萃取液中油雾的质量浓度，mg/L；

ρ0 —空白样品萃取液中油雾的质量浓度，mg/L；

D —样品稀释倍数；

V—萃取液体积，mL；

Vnd —标准状态下采样体积，L。

- 标准文献参考

GBZ 159-2004 工作场所中有害物质监测的采样规范

HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

GB/T 23574-2009 金属切削机床 油雾浓度的测定

NIOSH 5026 National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH):Method 5026:Oil Mist,Mineral,1994.

- 实验开展和结果验证

- 校正系数的检验与线性

正十六烷-异辛烷-苯，按65:25:10（v/v）的比例配置成的混合烃，是目前一种具有广泛代表性的石油油类标准物质。本实验采用有证标准溶液（BW901424-1000-SLYX,A1812247坛墨质检）浓度ρ =1000 mg/L，经四氯乙烯稀释配置0.00、1.00、2.00、5.00、10.00、20.00、50.00、75.00、100.00 mg/L的标准系列溶液。测定结果如表1，测定值与标准值的相对误差在±10%以内，则仪器校正系数X、Y、Z、F可采用。以标准值为横坐标x轴，测定值为纵坐标y进行数据回归得到线性方程，y=0.9927 x+0.3347，相关系数R2 =0.9995,线性范围为0~100 mg/L。

表1 标准系列溶液的测定                       mg/L

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 75 | 100 |
| 测定值 | 0 | 1.042 | 2.103 | 5.138 | 10.16 | 20.87 | 51.69 | 73.45 | 99.63 |
| 相对误差，% | / | 4.2 | 5.15 | 2.76 | 1.6 | 4.35 | 3.38 | －2.07 | －0.37 |

- 实验条件的探究

2.1 萃取剂选择

四氯化碳作为油雾萃取剂，易挥发，受热易分解，对人体毒害较大，且对大气臭氧层有严重破坏，已被禁止使用；六氟四氯丁烷（S-136）不容易发挥，不可燃烧，熔点高，凝固点较低，在碱性、酸性、油性以及水体环境中都非常稳定，且毒性小，暂未列入蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书管制试剂名录，作为油雾萃取剂效果好，但价格昂。四氯乙烯具有毒性低，热稳定好，成本较六氟四氯丁烷低，是油雾良好的萃取剂。当四氯乙烯本底值较高时，可用硅酸镁层析柱吸附过滤后使用。

2.2 滤膜的选择与处理

用聚四氟乙烯膜、玻璃纤维膜、聚氯乙烯膜、微孔滤膜试验测滤膜空白本底值，测得聚四氟乙烯滤膜和玻璃纤维滤膜本底值较低。聚四氟乙烯滤膜不易碎裂，作为采样介质更加合适。玻璃纤维滤膜和聚四氟乙烯滤膜用四氯乙烯溶剂浸泡过夜后干燥备用，或将玻璃纤维滤膜于马弗炉400℃烘烤1h，降低干扰，同时避免破坏滤膜结构。

- 关于实验验证的说明

本实验方法选择了本底值较低的聚四氟乙烯滤膜进行预处理后在工作场所中进行油雾采样，然后用更加环保的四氯乙烯来超声萃取样品，通过方法学方法验证本实验的方法检出限、三种不同水平的加标实验来考察方法的精密度和回收率。实验过程对滤膜选择、试剂选择、样品处理方式以及萃取方式进行详细分析，通过一系列的方法学研究验证本项目的可行性，实验验证工作主要由湖北中检检测有限公司实验室承担（湖北中检检测有限公司是属于中国检验认证集团湖北有限公司的子公司，负责测试业务的第三方实验室），湖北华信中正检测技术有限公司、武汉海关技术中心襄阳检测实验室、武汉仲联诚鉴检测技术有限公司、湖北科艾乐检测科技有限公司、湖北省纤维检验局、中检（深圳）环境技术服务有限公司等6家实验室参与了协同验证工作。

- 实验材料

聚四氟乙烯滤膜为上海安谱官网同一批次购买所得，正十六烷、异辛烷、苯、四氯乙烯也均为上海安谱官网所购优级纯试剂，标准油有证标准溶液ρ=1000 mg/L为坛墨质检所购，其编号为BW901424-1000-SLYX,A1812247。

- 实验设备

验证实验所用设备：

①.粉尘采样器：型号TFC-30，流量1~15 L/min，流量误差 ≤ ±5%，盐城天悦仪器仪表有限公司；

②.红外测油仪 ：F2000-ⅡK型 ，吉林欧伊尔有限公司；仪器扫描范围：3400 cm -1 至 2400 cm -1，配4cm带盖石英比色皿；

③ KQ5200型，昆山市超声仪器有限公司。

- 实验方法

同第三章 4 分析步骤

- 方法学验证

5.1 检出限的测定

HJ 168-202《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》附录A.1.1要求，按照样品分析的全部步骤，重复n（n7，本试验平行测定8次）次空白试验，将各测定结果换算为样品中的浓度或含量，计算8次平行测定的标准偏差，按公式MDL=t(n-1，0.99)×S计算方法检出限（MDL），其中n为空白样品的平行测定次数，本实验室平行测定8次，故n=8，t表示自由度为n-1，置信度为99%时的t分布（单侧），查表得知t(7，0.99)=2.998，S为n次平行测定的标准偏差。本实验室详细的方法检出限测试数据见表2，在本方法中，萃取溶液定容体积为25 mL，采样体积以200 L计算，本实验室所计算得出的方法检出限为0.035 mg/m3，结合同类实验室间比对检出限测定结果，兼顾方法普适行及现行标准要求，故本方法油雾检出限拟定为0.05 mg/m3。

表 2聚四氟乙烯空白滤膜中油雾检出限的测定数据表

| 平行次数 | 测试数据（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 0.029 |
|  | 2 | 0.041 |
|  | 3 | 0.036 |
|  | 4 | 0.059 |
|  | 5 | 0.053 |
|  | 6 | 0.049 |
|  | 7 | 0.025 |
|  | 8 | 0.044 |
| 样品空白平均值 |  | 0.0420 |
| 标准偏差S |  | 0.0117 |
| 检出限 |  | 0.035 |

5.2方法精密度和加标回收率的测定

本研究设置了低、中、高3组加标水平，在上述空白滤膜样品中进行加标实验，标准油工作溶液浓度为1000 mg/L，加标量分别为50μL、200μL、625μL，按照第三章 4 分析步骤对3组加标样品进行测试，每组独立测试6次，然后分别计算每组的回收率和精密度（RSD）数据。其中回收率R的测定公式为 回收率R=（C2-C1）×100%/C3，其中C1为加标之前测定的浓度，经随机抽取本批次空白滤膜进行试验验证，所有聚四氟乙烯空白滤膜的检测结果均低于方法检出限，为方便统计计算，本次加标试验样品中初始油雾浓度均以0计，即C1=0。C2为加标之后测定的浓度，C3加入目标物的理论浓度。精密度（RSD）则按照6次独立测试数据的相对标准偏差进行计算。

本实验室精密度和回收率的测试结果见表3。三组加标样品的加标回收率在90.6％~101.3％的范围内，测定的精密度（即相对标准偏差RSD）在1.988％~3.681％的范围内，满足HJ 168-202《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》对回收率和精密度的要求，即样品测试浓度在0.05~30 mg/m3的范围内，方法回收率允许范围为90%~110%，精密度允许范围为5% 以内。

表3聚四氟乙烯空白滤膜加标的精密度和回收率测定数据表

| 平行次数 |  | 低浓度 加标（50μL） | 中浓度 加标（200μL） | 高浓度 加标（625μL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试结果（mg/L） | 1 | 2.009 | 7.432 | 22.86 |
|  | 2 | 1.886 | 7.618 | 22.64 |
|  | 3 | 1.821 | 7.828 | 22.78 |
|  | 4 | 1.846 | 8.102 | 23.20 |
|  | 5 | 1.852 | 7.864 | 23.86 |
|  | 6 | 1.868 | 7.356 | 23.42 |
| 平均值（mg/L） |  | 1.880 | 7.700 | 23.127 |
| 精密度（%） |  | 3.547 | 3.681 | 1.988 |
| 加标量（mg/L） |  | 2.0 | 8.0 | 25 |
| 回收率范围（%） |  | 91.1~100.5 | 92.0~101.3 | 90.6~95.4 |

注：1、检出限、精密度和回收率的测定参考HJ 168-2020；

2、滤膜加标的标准储藏液浓度为1000 mg/L。

5.3 实验室间的协同验证

为了验证本标准方法的适用性，选取了不同地区，具备相应设备和能力的实验室开展了协同验证。共选取了6家实验室，分别为湖北华信中正检测技术有限公司（序号1）、武汉海关技术中心襄阳检测实验室（序号2）、武汉仲联诚鉴检测技术有限公司（序号3）、湖北科艾乐检测科技有限公司（序号4）、湖北省纤维检验局（序号5）、中检（深圳）环境技术服务有限公司（序号6）。各实验室详细方法验证数据见附件方法验证报告1-6。表4提供了每家实验室的汇总数据。

从表4数据可得，6家实验室所测得数据有较好的一致性，检出限范围在0.038 mg/m3~0.048 mg/m3，精密度范围在1.117 %~4.934 %，回收率范围在90.0 %~105.6 %，以上数据均满足HJ 168-202《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》对回收率和精密度的要求，即样品测试浓度在0.05~30 mg/m3的范围内，方法回收率允许范围为90 %~110 %，精密度允许范围为5 %以内。

表4 实验室间的协同验证数据汇总表

| 序号 | 检出限 mg/m3 | 精密度%，n=6 |  |  | 回收率%，n=6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低水平 | 中水平 | 高水平 | 低水平 | 中水平 | 高水平 |
| 1 | 0.038 | 4.193 | 2.362 | 2.110 | 91.0~101.9 | 94.2~100.2 | 95.1~101.0 |
| 2 | 0.038 | 4.739 | 3.875 | 4.622 | 93.8~105.6 | 90.6~101.6 | 95.1~101.0 |
| 3 | 0.046 | 3.359 | 4.532 | 4.081 | 92.0~100.2 | 90.8~102.2 | 90.0~100.8 |
| 4 | 0.045 | 4.934 | 4.532 | 1.117 | 90.1~102.7 | 90.7~102.9 | 90.5~102.5 |
| 5 | 0.042 | 4.178 | 4.727 | 4.744 | 94.6~105.2 | 91.8~102.1 | 90.6~101.1 |
| 6 | 0.048 | 3.759 | 3.742 | 2.235 | 91.0~100.6 | 91.0~100.4 | 90.1~95.0 |

结论：

上述实验方法为湖北中检检测有限公司实验室所制定作业指导书。上述实验方法为湖北中检检测有限公司实验室所制定作业指导书。按照作业指导书要求，采集的样品经萃取后进行分光法检测，对实验过程进行了充分验证，对实验样品进行了有效的质量控制考核。并通过X家实验室间方法检出限及加标回收率、精密度等一系列方法学验证后，通过上述实验数据对比分析，实验结果达到标准要求和预期目标，实验方法的线性范围宽，重现性好，可操作性强。

- 标准实施建议

希望本标准审批通过后，尽快作为团体标准发布、实施，并进行相应的宣贯培训工作， 推动标准的快速推广。

- 标准知识产权说明

无

- 其重大意见分歧处理

无

- 其他应予说明的事项

无

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所涉及的引用标准均为本行业现行有效的国家标准及行业标准。与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突，本方法为工作场所空气中油雾的测定提供了一种既快速又准确可行的方法，也为我国空气中油雾标准检测方法的选取提供一定参考。

- 参考文献

[1] 傅树琴，周炜，严丽珍，等．金属加工润滑剂油雾控制的现状与进展 [J]．润滑油，2003，l8(6)：1-5．

[2] 许敏，张裕曾，刘世锋，等．工作场所空气中矿物油烟雾浓度测定方法[J]．中华劳动卫生职业病杂志，2008，26（5）：280-284．

[3] 张健，王延，赵淑岚，等．作业场所中矿物油雾的紫外分光光度法测定法 [J]．职业与健康，2003，19(12)：36-37．

[4] 杨伟红，宋锦春，刘克铭，等．基于偏振光法油雾浓度检测的研究[J]．光学技术，2011，37(3)：322-326．

[5] 侯海燕，余斯安，唐新宜，等．金属加工液油雾的采样与检测[J]．润滑油，2007，22(4)：53-55．

[6] National Institutr for Occupational Safety and Health（NIOSH）：Method 5026:Oil Mist,Minenal,1996

[7]金米聪，王立，符展明，等．车间空气中润滑油的采集与紫外分光光度法测定[J]．卫生研究，2000，29(3)：133-134．

[8] HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法[S]．

[9]HJ 168-2010 环境监测 分析方法标准制修订技术导则[S]．