工业碳酸钠中氯化物的测定

离子选择性电极法

- Sodium carbonate for industrial use

- Determination of chloride ion-selective electrode method

（征求意见稿）

中国出入境检验检疫协会 发布

XXXX-XX-XX实施

XXX-XX-XX发布

P/CIQA-71-2021

团体标准

ICS 71.060.40

G 11

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国出入境检验检疫协会检验鉴定标准化技术委员会（CIQA/TC1）提出并归口。

本文件起草单位：中国检验认证集团湖北有限公司、湖北中检检测有限公司、湖北省纤维检验局、武汉海关技术中心仙桃检测实验室、湖北科艾乐检测技术有限公司、中国检验认证集团福建有限公司、中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司、中检（深圳）环境服务有限公司、云南花卉技术培训推广中心分析检测中心。

本文件主要起草人：陈魏、张及亮、王家珍、曾蕾、李智、潘全、雷海军、郭鑫、朱启超、佘菲、余雅芹、胡小钟、胡德聪、林雁飞、宋敏、张雅嫆、娄云鹏、刘锦、陈曦、薛旭、万小蕙、郭少飞、杨志学、郭静、李爽、祁文露、汤义平。

本文件版权归中国出入境检验检疫协会所有。 任何单位或个人未经许可， 不得以营利为目的， 印制、 出版、 翻译、转发或复制全文或部分文字。

本文件是首次发布。

工业碳酸钠中氯化物的测定 离子选择性电极法

范围

本文件规定了工业碳酸钠中用电极法测定氯化物的方法。

本文件适用于工业碳酸钠中氯离子含量在0.005%～2.00%的样品测定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

原理

试样经稀硝酸溶解后，在pH为5～6情况下，用乙酸盐缓冲溶液调节总离子强度，以氯离子选择电极和饱和甘汞电极测量电位。试样中氯离子浓度的对数值与电极电位值存在线性关系，符合能斯特方程，通过测定样品中氯离子的电位值，即可求出氯离子浓度。

试剂

本文件所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水。

硝酸溶液（1+1）。

氢氧化钠溶液（100 g/L）。

乙酸盐缓冲溶液：将50 mL冰乙酸和100 g硝酸钾分别加入500 mL水中，再用氢氧化钠溶液（100 g/L）调节pH至5～6左右，定容至1 000 mL。

氯离子标准溶液（1 000 mg/L）：将基准氯化钠在（600±5）℃灼烧1 h，准确称取1.648 5 g，精确到0.000 2 g，定容至1 000 mL。也可购买市售有证标准物质。

氯离子标准储备溶液（100 mg/L）：准确将10 mL氯离子标准溶液（1 000 mg/L）加入100 mL容量瓶中，稀释至刻度。

基准碳酸钠，碳酸钠质量分数≥99.95%。

仪器

5.1　离子计：精度不低于0.1 mV。

5.2　工作电极：银电极或硫化银涂层的银电极。电极不用时可以干贮存，使用前须预先在水中或10-3 mol/L氯离子标准溶液中浸泡2 h以上。

5.3　参比电极：双液接型饱和甘汞电极，内充饱和氯化钾溶液，外套筒内盛装饱和硝酸钾溶液。

注1：也可以使用性能相当的氯离子复合电极。

5.4　电磁搅拌器：配备磁力搅拌子。

5.5　分析天平：感量为0.1 mg。

5.6　高温电炉。

分析步骤

    - 6.1  样品的测定

    - 称取约2 g已于（270~300）℃加热至质量恒定的试样，精确至0.000 1 g，置于100 mL比色管中。加入5 mL硝酸溶液（4.1），并根据试样情况用硝酸溶液（4.1）或氢氧化钠溶液（4.2）调节至pH为5～6左右，加入5 mL乙酸盐缓冲溶液（4.3），用水稀释至50 mL刻度，摇匀，再转移至50 mL烧杯中。将工作电极和参比电极插入到烧杯液面以下，加入磁力搅拌子，用电磁搅拌器匀速搅拌，使气泡不接触电极。用离子计测量电位，根据测得的电位值，通过校准曲线计算出样品中氯离子浓度。

  - 6.2  校准曲线的绘制

    - 分别称取2 g基准碳酸钠（4.6），精确至0.000 1 g，置于6个50 mL容量瓶中，在每个容量瓶中加入5 mL硝酸溶液（4.1），参照6.1调节溶液pH为5～6左右，加入5 mL乙酸盐缓冲溶液（4.3），然后依次加入2.5 mL、5.0 mL、10.0 mL、25.0 mL氯离子标准储备溶液（100 mg/L）和5.0 mL、25.0 mL氯离子标准溶液（1 000 mg/L），分别用超纯水稀释至刻度，摇匀，即得到氯离子标准工作系列溶液，其浓度为5 μg/mL、10 μg/mL、20 μg/mL、50 μg/mL、100 μg/mL和500 μg/mL。将上述氯离子标准工作系列溶液转移至50 mL烧杯中，将工作电极和参比电极插入到烧杯液面以下，加入磁力搅拌子，用电磁搅拌器匀速搅拌，使气泡不接触电极。用离子计从低浓度到高浓度依次测定，待读数稳定（电极电位值响应值波动不大于0.2 mV/min）后，记录电位值。以各氯离子标准工作系列溶液中浓度的对数值为横坐标，以其对应的电位值为纵坐标，建立校准曲线。

结果计算

氯化物含量以氯化钠（NaCl）的质量分数 ω 计，数值以％表示，按公式（1）计算：

式中：

c——样品溶液中氯离子浓度，mg/L；

V——样品溶液定容的体积，mL；

m——样品称样量，g；

1.66——氯离子浓度换算成氯化钠浓度的系数；

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，在重复性条件下获得两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

结果表示

当测定结果小于1%时，结果保留小数点后两位；当测定结果大于或等于1%时，结果保留三位有效数字。

_________________________________