粗铜中金的测定

阴离子交换-原子吸收光谱法

- Determination of gold in crude copper

- by anion exchange atomic absorption spectrometry

（征求意见稿）

中国出入境检验检疫协会 发布

XXXX-XX-XX实施

XXX-XX-XX发布

P/CIQA-72-2021

团体标准

ICS 77.120.30

H 13

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国出入境检验检疫协会检验鉴定标准化技术委员会（CIQA/TC1）提出并归口。

本文件起草单位：中国检验认证集团湖北有限公司、湖北中检检测有限公司、湖北省纤维检验局、武汉海关技术中心仙桃检测实验室、湖北科艾乐检测技术有限公司、福建中检矿产品检验检测有限公司、中检（深圳）环境服务有限公司、云南花卉技术培训推广中心分析检测中心。

本文件主要起草人：陈魏、曾蕾、王家珍、张及亮、潘全、慎蓉、郭鑫、李智、雷海军、朱启超、郑寅皓、胡小钟、胡德聪、林雁飞、宋敏、张雅嫆、万小蕙、郭少飞、杨志学、刘锦、李明、杨垚丹、李芳、李一帆、陈云龙。

本文件版权归中国出入境检验检疫协会所有。未经许可，不得擅自复制、转载、抄袭、改编、汇编、翻译或将本文件用于其他任何商业目的。

粗铜中金的测定  阴离子交换-原子吸收光谱法

范围

本文件规定了火焰原子吸收光谱法测定粗铜中金含量的方法。

本文件适用于粗铜中金的测定。测定范围：0.2 g/t~40 g/t。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

原理

试样经高温焙烧除去杂质后，用王水分解，使金转变成络阴离子（AuCl4-），经过阴离子交换柱使金富集于树脂上。树脂经灰化，稀盐酸溶解后导入火焰原子吸收分光光度计中进行测定。

试剂

本文件所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水。

  - 4.1  金属金（Au≥99.99%）。

  - 4.2  氯化钠。

4.3  盐酸。

4.4  硝酸。

4.5  乙醇（95%）。

4.6  稀盐酸（1+9）。

4.7  王水：将3份盐酸（4.3）和1份硝酸（4.4）混合，用时配制。

4.8  氯化钠溶液（100 g/L）：称取10 g氯化钠（4.2），加水溶解并定容到100 mL。

4.9  金标准溶液（100 0 μg/mL）：称取0.100 0 g金属金（4.1）于50 mL烧杯中，加入5 mL王水（4.7），盖上表面皿加热溶解完全。冲洗并移去表面皿，加0.1 g氯化钠（4.2），蒸至近干。冷却，用稀盐酸（4.6）转移并定容至100 mL棕色容量瓶中。

注1：也可购买市售有证标准物质。

4.10  金标准储备溶液（100 μg/mL）：移取10 mL金标准溶液（4.9）于100 mL容量瓶中，用稀盐酸（4.6）稀释至刻度，混匀。

4.11  阴离子交换树脂：201×7（717）型强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂（0.3 mm-1.2 mm），用前先用乙醇（4.5）洗涤３次，再用水洗涤三次。

仪器

5.1  火焰原子吸收光谱仪，附金空心阴极灯，采用氘灯矫正背景。仪器工作条件见表1。

表1 仪器工作条件

| 灯电流（mA） | 10 |
| --- | --- |
| 测定波长（nm） | 242.8 |
| 狭缝宽度（nm） | 0.7 |
| 燃烧头高度（mm） | 7 |
| 乙炔流量（L/min） | 1.5 |

5.2  高温炉，温度可控制在500℃～100 0℃的范围。

5.3  分析天平，精度0.000 1 g。

5.4  电热板。

5.5  电炉。

5.6  瓷坩埚，容积为50 mL。

5.7  阴离子交换装置，详细信息见附录A。

分析步骤

  - 6.1  试料

  - 按照筛分后的质量比，合称试样5 g，精确到0.000 1g。若试样中金含量＜10 g/t，可提高称样量至10 g，精确到0.000 1g。

  - 6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

  - 6.3  试料制备

  - 6.3.1  试料处理

将试料（6.1）置于垫有滤纸的瓷坩埚（5.6）中，在电炉上加热至无烟冒出，再放入650℃高温中焙烧2 h，取出冷却至室温。将试料移入至500 mL三角烧杯中，并用50 mL射水清洗瓷舟，洗液并入烧杯。再加入80 mL王水（4.7），盖上表面皿，先在电热板上低温加热微沸约1.5 h，然后高温蒸至约10 mL。取下冷却至无棕色烟冒出，加入约50 mL稀盐酸（4.6）微热使盐类溶解，然后转移至100 mL容量瓶中，并用稀盐酸（4.6）定容至标线。

  - 6.3.2  交换富集

在阴离子交换装置（5.8）的漏斗内加入约50 mL水，并缓慢加入约1.5 g阴离子交换树脂（4.11），开启装置下端阀门，使树脂随水流自由沉降填充。待沉降完毕后，在树脂顶端塞入少量脱脂棉。然后缓慢沿漏斗加入约50 mL稀盐酸（4.6），供后续离子交换使用。

将6.3.1中试料溶液用中速定量滤纸过滤，弃去开始的20 mL，继续过滤，准确移取50.00 mL滤液，缓慢加入到阴离子交换装置（5.8）的漏斗中，开启装置下端阀门，控制流速在2 mL/min左右。待溶液滴尽后，再用稀盐酸（4.6）洗涤漏斗3次，每次约10 mL。

  - 6.3.3  灰化定容

取下交换柱（6.3.2），将装置下端阀门完全开启，并用少量稀盐酸（4.7）反向将树脂及脱脂棉冲入滤纸中，滤干包好，放入瓷坩埚（5.6）中，先在电炉上低温炭化，然后置于650℃高温炉中灰化完全。取出冷却至室温，先加入4滴氯化钠溶液（4.8）润湿，再加入5 mL王水（4.7），在电热板上低温蒸至约0.5 mL，勿蒸干。最后用稀盐酸（4.6）转移至10 mL容量瓶中，并定容至标线，供后续火焰原子吸收光谱仪测定。

- 6.4 测定

  - 6.4.1 标准工作曲线的绘制

分别移取0 mL、0.20 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL和10.00 mL金标准储备溶液（4.10）于7个100 mL容量瓶中，以稀盐酸（4.6）定容。使用空气-乙炔火焰，按照表1所列仪器工作条件进行测定。以0 μg/mL标准溶液调零，从低到高对每个标准溶液依次进行测定。以金浓度（μg/mL）为横坐标，吸光度为纵坐标绘制标准工作曲线。

  - 6.4.2  样品测定

在与测量标准溶液相同条件下，以随同试样的空白溶液调零，测定待测液（6.3.3）的吸光度，自标准工作曲线上查出对应金的浓度。

结果计算

样品中金含量以ω计，数值以克每吨（g/t）表示，按式（1）计算：

式中：

V—测试液的体积，mL；

c—测试液中金的浓度，μg/mL；

m—试样的质量，g。

结果取两次平行测定结果的算术平均值，在重复性条件下获得两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

结果表示

当测定结果小于1 g/t时，结果保留小数点后两位；当测定结果大于或等于1 g/t时，结果保留三位有效数字。

附录A
（资料性附录）

阴离子交换装置

图A.1 阴离子交换装置图

_________________________________